Centro Tutela Consumatori Utenti
Comunicato stampa	Bz, 19.05.2010

Solarium: carenza nelle consulenze e livelli
di irraggiamento al di sopra dei limiti consentiti
Chiesto il divieto dei solarium per minorenni

Sono molti i consumatori che in primavera si recano presso i centri di abbronzatura per “avviare” la tinta in vista dell’estate. Il CTCU ne ha testati dieci: a Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Vipiteno e Caldaro.

Intensità della dose nelle sedute abbronzanti consigliate
Secondo le direttive in vigore, la prima seduta di abbronzatura artificiale di un cliente non ancora esposto, indipendentemente dal suo tipo di pelle, non dovrebbe superare il valore di 0,4 MED. In nessun caso, quindi nemmeno nelle sedute successive alla prima, dovrebbe essere superato il valore complessivo di 1,0 MED. Tutti i centri di abbronzatura verificati dal CTCU hanno evidenziato un valore di irraggiamento superiore a 0,4 MED: vale a dire, pericoloso per l’integrità della cute.
Nessuna delle apparecchiature testate è stata in grado di mantenersi al di sotto del valore di sicurezza previsto, nemmeno con l’esposizione all’irraggiamento per tempi inferiori alle durate normalmente previste. All’opposto, sono stati misurati valori anche cinque volte superiori a quelli stabiliti dalla normativa. In sei casi su dieci i tipi di seduta consigliati dagli operatori dei solarium hanno evidenziato alla prova un valore di radiazione superiore a 1,0 MED, di fatto equivalente ad una scottatura. Di questi, ben tre hanno ulteriormente evidenziato i rispettivi valori limite di 1,8, 1,9 e addirittura 2,0 MED.

Prestazioni delle apparecchiature abbronzanti
In base alle direttive tedesche, il livello di irraggiamento di un solarium non deve superare i 4,35 MED per ora. Nessuna delle dieci apparecchiature testate rispetta i valori previsti. Tutte evidenziano una potenza di radiazione superiore, alcune arrivano a toccare un valore pari al triplo di quello consentito.

Metodologia del test
La misura del livello di irraggiamento è stato effettuato tramite sensori specifici. Ne sono stati utilizzati tre per ogni singolo solarium, posizionati in corrispondenza del viso, della schiena e dell’addome. L’unità di misura atta a valutare le conseguenze di un irraggiamento solare artificiale sulla pelle umana è cosiddetta Dose Minima Eritematogena (irraggiamento minimo per l’insorgenza dell’arrossamento dato da scottatura solare) abbreviata in MED.

Colloquio di consulenza
Il colloquio di consulenza è stato registrato dall’incaricato CTCU secondo un protocollo predefinito attraverso sette criteri base:
1.	indicazioni sui pericoli delle radiazioni UV (ultraviolette)
2.	analisi e valutazione del tipo di pelle del cliente
3.	offerta attiva di occhiali protettivi
4.	indicazione di rimozione del trucco estetico (make-up)
5.	verifica dell’assunzione di medicinali o sostanze potenzialmente interagenti con la seduta abbronzante
6.	raccolta di informazioni su malattie della pelle, anomalie del grado di sensibilità della stessa
7.	indicazioni su intervallo tra una esposizione e la successiva e sul livello della successiva esposizione

Risultati del colloquio di consulenza
Nessuno dei centri di abbronzatura testati ha risposto ai requisiti attesi per una prima consulenza ottimale. Tutti i centri rilasciano consulenze errate ovvero gravemente incomplete. In sette dei dieci centri visitati non erano disponibili gli occhiali protettivi. In un centro era disponibile un unico paio che non è comunque stato offerto attivamente. Il bilancio finale delle consulenze è negativo e nell’insieme sono da considerarsi lacunose.

Specifiche tecniche sulla verifica dei valori dell’irraggiamento solare artificiale
Secondo le indicazioni della norma EN 60335-2-27, valevole per i centri di abbronzatura professionali, sono da considerare due distinte soglie di irraggiamento:
1.	max 250 J/m2 (= 1,0 MED) per una pelle non esposta del tipo II
max 200 J/m2 (= 0,8 MED) per una pelle non esposta del tipo I
max 350 J/m2 (= 1,4 MED) per una pelle non esposta del tipo III
2.	max 100 J/m2 (= 0,4 MED) per qualsiasi tipo di pelle non “preabbronzata” che non sia stata esposta da lungo tempo (tra diverse settimane a più mesi) a radiazioni di tipo UV.

Indicazioni e suggerimenti
Qualunque esposizione all’irraggiamento solare artificiale aumenta il rischio di sviluppare tumori della pelle. Qualora il consumatore voglia comunque recarsi presso un centro di abbronzatura, il CTCU consiglia comunque di attenersi rigorosamente alle seguenti indicazioni.
-	Persone sofferenti di malattie della pelle o in condizioni di fotosensibilità accresciuta della stessa, con molti nei o sotto trattamento farmacologico dovrebbero consultare un medico riguardo all’opportunità o meno di effettuare delle sedute di abbronzatura
-	Prima di effettuare la seduta vanno eliminati trucco, profumi, lozioni e spray per il corpo (contrariamente, purtroppo, a quanto consigliato il più delle volte nelle prove effettuate)
-	Vanno sempre usati gli appositi occhiali protettivi
-	Non vanno effettuate più di due sedute a settimana e più di trenta all’anno
-	Nel computo totale dell’irraggiamento artificiale va considerata anche l’esposizione solare naturale in ferie o sul lavoro (in totale non si dovrebbero superare i 50 “bagni di sole” all’anno).
-	I minori di 18 anni non dovrebbero in nessun caso sottoporsi a trattamenti abbronzanti

L’uso dei solarium dovrebbe essere vietato per legge a bambini e minori di 18 anno. “Le proposte già depositate in Parlamento devono essere attuate quanto prima, poiché queste misure sono necessarie da un punto di vista scientifico per tutelarsi da danni alla salute. In Francia, Germania ed Austria il divieto è già previsto per legge. Ma non bastano cartelli di avviso: servono norme effettive di tutela con rispettive sanzioni”, così il commento degli esperti del CTCU.

Risultati del test

Solarium
Luogo, indirizzo	Intensità dose
Irraggiamento misurata
(norma = 0,4 MED)	Qualità
della consulenza	
Beauty Performance
Bolzano, via Orazio	0,7	insufficiente	
City Fitness
Bolzano, via dei Vanga	1,2	insufficiente	
Patrizia
Bolzano, Galleria Europa	2,0	insufficiente	
Oasi Centro Abbronzatura
Bressanone, Lungo Isarco Sinistro	1,6	insufficiente	
Sun Studio Nr. 1
Vipiteno, vicolo Molini 19	1,7	insufficiente	
Mokka
Brunico, via Roma 5	0,9	insufficiente	
SpeedSun
Merano, via E. Fermi 1	0,7	insufficiente	
Solarium
Caldaro, Albergo Seeleiten	1,9	insufficiente	
Arcadya Estetica
Bolzano, via Napoli 2	1,8	insufficiente	
Solarium
Bolzano, Sauna Lido	0,7	insufficiente